DEMİRBAŞ TEKNİK ŞARTNAME

1-ŞAHİT TERMOKUPL

- 2 adet K tipi termokupl olacaktır

- Termokupllar L şeklinde olmalı ve tuz banyosunda kullanıma uygun kılıfa sahip olmalıdır. Aksi takdirde 2 yıl boyunca garanti kapsamında tamirini yüklenici firma kabul etmiş olacaktır.

- Termokuplın tuz banyosuna girme boyu  14 cm olacaktır ve diğer kısmı en az 30 cm olacaktır.

- Termokupllar 2’şer metrelik kabloları ile  birlikte verilecek ve termokuplların gösterge ile bağlantısı soketli olacaktır. Soket termokupllar için kullanılan bağlantı soketlerinden olacaktır. Kullanıcı herhangi bir alet kullanmadan bağlantıyı sökebilmedir.

- Her iki termokuplunda gösterge ile kalibrasyonu yapılacaktır. Kalibrasyon TÜRKAK’tan akredite bir kuruluşta yaptırılacaktır.

- Sıcaklık göstergesinde en az 2 adet termokupl okuma imkanı bulunmalıdır.

- Gösterge pil ile çalışabilme imkanı olmalıdır.

- Göstergenin datalogger(veri tutma saklama ve raporlama) özelliği bulunmalıdır.

- Göstergenin aşırı sınırlama değer sinyal çıkışı olmalıdır.

- Göstergenin minimum, maksimum, ortalama, sıcaklık prob sapma değeri ayarı yapma özelliği bulunmalıdır.

- Göstergenin °C / °F / K Seçimi yapma özelliği olup sınır değeri aşımı alarmı olmalıdır.

- Göstergenin K, J, T, E, R, S ve N tipi termokupl seçme imkanı olmalıdır.

- Çalışmalar bilgisayara rapor olarak aktarılabilmelidir.

- Bilgisayarın göstergeye aktif olarak bağlı olmasına gerek olmamalıdır.

2- AŞINMA KALIBI

- Toplam 8 adet yedek uzun zımba ve kısa zımba yapılmalıdır.

- Kalıbın özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

  - İç Çap:8 mm

  - Dış Çap: 80 mm

  - Yükseklik : 80 mm

  - İmalat Çeliği: X40CrMoV5-1 kalitede Sıcak İş Takım Çeliği

  - Yüzey sertliği: Isıl işlem sonrası minimum yüzey sertliği 50 HRc

  - Vakumlu ortamda ısıl işlem

  - İç Çap Yüzey kalitesi: ISO1302, TS2040, (N2)

  - Gövde Yüzey kalitesi : ISO1302, TS2040, (N5)

  - Standartlar: DIN3141, ISO 2040, ISO 7148, ASTM G 99 ve ISO 5754, ASTM E23

- Aşınma kalıbı için uzun zımba özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

  - Çap:7.95 mm

  - Yükseklik : 90 mm

  - İmalat Çeliği: X40CrMoV5-1 kalitede Sıcak İş Takım Çeliği

  - Yüzey sertliği: Isıl işlem sonrası minimum yüzey sertliği 50 HRc

  - Vakumlu ortamda ısıl işlem

  - Yüzey kalitesi: ISO1302, TS2040, (N2)

  - Standartlar: DIN3141, ISO 2040, ISO 7148, ASTM G 99 ve ISO 5754, ASTM E23

- Aşınma kalıbı için kısa zımba özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

- Çap:7.95 mm

- Yükseklik : 15 mm

- İmalat Çeliği: X40CrMoV5-1 kalitede Sıcak İş Takım Çeliği

- Yüzey sertliği: Isıl işlem sonrası minimum yüzey sertliği 50 HRc

- Vakumlu ortamda ısıl işlem

- Yüzey kalitesi: ISO1302, TS2040, (N2)

- Standartlar: DIN3141, ISO 2040, ISO 7148, ASTM G 99 ve ISO 5754, ASTM E23

Şekil 1. Aşınma Kalıbı Teknik Çizimi