| Absorbance Reader | - Cihaz absorbans tarama modu gerçekleştirmelidir. - Cihaz, 6-, 12-, 24-, 48-, 96 kuyulu mikroplakaları okumaya uygun olmalıdır. - Cihaz, bilgisayar kontrolü altında endpoint, kinetik, kuyucuk tarama ölçümlerini gerçekleştirebilmelidir. - Cihaz üzerinde 4.3" ölçüsünde dokunmatik LCD ekran bulunmalıdır. - Cihaz üzerinde bulunan ekran vasıtası ile yazılıma gerek kalmadan çabuk okuma ve çalkalama yaptırılabilir, istenen protokoller cihaza tanımlanabilmelidir. - Cihaz üzerindeki ekrandan kullanılacak plaka tipleri, okuma hızı ve blank kuyucuğu lokasyonu seçilebilir olmalı, 40 farklı kaydedilmiş test protokolü ekran üzerinde görülebilmeli, maksimum 12 adet okuma kaydedilebilmeli ve kaydedilen sonuçlar USB belleğe aktarılabilmelidir. - Cihaz, ekran üzerinden çabuk okuma modunda çalışmak istendiğinde farklı bir dalga boyuna girişe gerek kalmadan iki farklı dalga boyunu okumaya imkan vermelidir. - Cihaz lineer çalkalama yapabilmelidir. - Cihazın absorbans okuma özelliği filtreli sistem ile sağlanmalı ve filtreli sistemde dalga boyu aralığı 400 – 750 nm arasında olmalıdır. - Cihazın dedektörü fotodiyot dedektör olmalıdır. - Cihazın absorbans dinamik aralığı normal ve hızlı okumalarda 0 - 4.0 OD olmalıdır. - Cihazın O.D. resolüsyonu 0.001 olmalıdır. - Cihazın O.D. tekrarlanabilirliği 2.0 OD değerinde <0.5% olmalıdır. - Cihazın O.D. hassasiyeti 2.0 OD değerinde <1% olmalıdır. - Cihazın ışık kaynağı Tungsten halojen lamba olmalıdır. - Cihaz 96 kuyulu plakada normal okuma modunda maksimum 30 sn.’de okuma yapılabilmelidir. - Cihazda okuma hızı normal, rapid ve speed olmak üzere 3 farklı şekilde ayarlanabilir olmalıdır. - Cihazın ölçüleri 41.9 x 38.1 x 17.8 cm, max. ağırlığı 8 kg olmalıdır. - Cihaz 405, 450, 490, 570 ve 630 nm’deki okumaları yapabilmek için 5 adet filtre ile birlikte verilmelidir. - Cihaz aynı marka yıkayıcı sistemler ile entegre çalışabilmelidir. - Cihaz üzerinde 2’si arka kısımda olmak üzere 3 farklı USB girişi bulunmalıdır. Bunlardan bir tanesi harici USB bellek, bir tanesi endüstriyel tip printer ve diğeri de bilgisayara bağlantı için tasarlanmış olmalıdır. - Cihaz ile birlikte 1 adet 4GB USB flash disk, toz örtüsü, güç kablosu uygun özellikli cihaza ait analiz yazılımı ücretsiz verilmelidir. - Yazılım excel tabanlı olmalı, üzerinde kontrol, blank, standart, örnek kuyuları işaretlenebilmeli ve istendiğinde veriler tek tuş ile excele aktarılabilmelidir. - Cihaz Ce belgelerine ve RoHS uyumuna sahip olmalıdır. - Teklif veren ithalatçı firma, üretici firma tarafından verilmiş Yetki Belgesine sahip olmalı ve belgelemelidir. - Cihaz ile, bu çalışmaya özel demo çalışması yapılmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| 8-OHdG ELISA Kit | - Kit 8-Hidroksideoksiguanozin (8-OHdG) ELISA, serum, plazma ve diğer biyolojik sıvılarda 8-OHdG'nin miktarını belirleyebilmelidir. - Serum ve plazma değerleri 50 µL olmalıdır. - Kitin analitik sensitivitesi 0.94 ng/mL olmalıdır. - Kitin tahlil aralığı 1.56 ila100 ng/mL olmalıdır. - Interassay CV ve Intraassay CV değerleri <%10 olmalıdır. - Kitin uygulama süresi yaklaşık 80 dakika ve sonuç alma süresi 210 dakika olmalıdır. - Kit 96 testlik olmalıdır. - Kit içeriğinde; Ön kaplamalı 96 kuyucuklu plaka, Standart, Biyotinlenmiş Tespit Antikoru, HRP Konjugatı, Standart ve Numune Seyreltici, Biyotinlenmiş Tespit Antikoru Seyreltici, HRP Konjugat Seyreltici, Yıkama Tamponu, TMB Substrat, Durdurma Çözeltisi, Plaka Kapatıcı bulunmalıdır. - Kitin son kullanım tarihi 12 ay miadlı olmalıdır. - Kit Deoxyguanosine protein ailseinden 8-OHdG proteinini tespit edebilen, yarışmalı ELISA yöntemine uygun ve tüm türlerde test edilmiş olmalıdır. - Teklif veren firma yasal distrübitör olmalı ve bu çalışmaya özel demo çalışması yapılmış olmalıdır. |
| RPMI Medium 1640 | - Ürün miktarı 500 mL olmalıdır. - Konsantrasyonu 1X olmalıdır. - pH aralığı 7 - 7.4 olmalıdır. - L-glutamine, phenol red, sodium bicarbonate içermelidir. - Hepes, Sodium Pyruvate içermemelidir. - Osmolitesi 260- 310 mOsm/kg olmalıdır. - Memeli hücre kültürü çalışmalarında kullanmaya uygun olmalıdır. - CO2’li kültür koşullarında kullanıma uygun olmalıdır. - İndirgeyici ajan glutatyon ve yüksek konsantrasyonlarda vitamin içermelidir. - Biotin, B12 vitamini, PABA, yüksek konstrasyonlarda inositol ve kolin vitaminleri içermelidir. - Protein, lipid veya büyüme faktörü içermemelidir. - 2-8° C arasında saklanmalıdır. - Saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir. - Teklif veren firma yetkili distribütör belgesine sahip olmalıdır. |
| EMEM (Eagle's Minimum Essential Medium | - Memeli hücrelerinin kültürüne olanak tanımalıdır. - İçeriğinde düşük miktarda glukoz, sodyum pirüvat, fenol kırmızısı ve esansiyel olmayan amino asitler bulunmalıdır, L-Glutamin ve HEPES bulunmamalıdır. - Steril ve filtre edilmiş olmalıdır. - Sıvı formda olmalıdır. - Hayvan orijinli olmalıdır. - Konsantrasyonu 1X olmalıdır. - Üretiminden tarihinden sonra 12 ay raf ömrüne sahip olmalıdır. - 500 mL hacminde olmalıdır. |
| Fetal Bovine Serum | - 500 ml boyutunda olmalıdır. - Nitelikli derecede saf ve kaliteli olmalıdır. - Fetal sığırdan elde edilmiş olmalıdır. - Brezilya orijinli olmalıdır. - Virüs ve Mikoplazma testi yapılmış olmalıdır. - QC sonuçlarını detaylandıran Analiz Sertifikası istenirse temin edilebilmelidir. - Osmalitesi 280–340 mOsm/kg H2O olmalıdır. - pH değeri 6.9–7.8 olmalıdır. - Hemoglobin oranı ≤30 mg/dL olmalıdır. - Total protein miktarı 3.5–5.5 g/dL olmalıdır. - İki kez yapılan 0.1 µm filtrasyon ile sterilize edilmiş olmalıdır. - Endotoksin seviyesi ≤50 EU/mL olmalıdır. - Saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir. - Teklif veren firma yetkili distribütör belgesine sahip olmalıdır. |
| Trypsin 0.25 EDTA | - Ürün miktarı 100 mL olmalıdır. - Konsatrasyonu 1X olmalıdır. - pH aralığı 7.2 - 8.0 olmalıdır. - Osmalitesi 270 - 320 mOsm/kg olmalıdır. - pH, ozmolalite, sterilite ve performans açısından test edilmiş olmalıdır. - Trypsin solüsyonu içerisine EDTA ve fenol red eklenmiş olmalıdır. - Kullanıma hazır formda olmalıdır. - %0,25’lik olmalıdır. - -5°C -20°C arasında saklanmalıdır. - Saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir. - Teklif veren firma yetkili distribütör belgesine sahip olmalıdır. |
| Penicillin-Streptomycin | - Ürün miktarı 100 mL olmalıdır. - Konsantrasyonu 100 X olmalıdır. - Solüsyon 10,000 units/mL penicillin ve 10,000 µg/mL streptomycin içermelidir. - Gram-pozitif ve gram-negatif bakterilere karşı etkili kombine etkileri nedeniyle hücre kültürlerinin bakteriyel kontaminasyonunu önlemek için kullanılabilmelidir. - Penisilin orijinal olarak Penicillium mantarından, streptomisin orijinal olarak Streptomyces griseus'tan saflaştırılmış olmalıdır. - Hücre kültürü çalışmalarında kullanmaya uygun olmalıdır. - Kullanıma hazır formda olmalıdır. - -5°C ila -20°C arasında saklanmalıdır. - Saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir. - Teklif veren firma yetkili distribütör belgesine sahip olmalıdır. |