ELEKTROKİMYASAL CAM HÜCRE SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Aşağıda özellikleri yer alan bir hücre seti temin edilecektir.

- Bir adet pyrex, 1-30 ml kullanım hacimli, 5 elektrot girişli çalışma hücresi.

- Bir adet 15 cm uzunlukta (0.4mm çap, %99,95 saflıkta) Platin Tel Karşıt Elektrot.

- Bir adet referans elektrot köprü tüpü.

- Bir adet gaz giriş-çıkış tüpü.

- Bir adet 1 adet karşıt elektrot izolasyon tüpü

- Bir adet 2 x 6 mm PTFE manyetik döndürme çubuğu.

- Hücre girişleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

- Çalışma Elektrodu için bir merkezi #7 Ace‐Thred (içten vidalı) girişi mevcuttur ve 6,5 mm -7,5 mm çaplı elektrot gövdeleri için uygundur.

- Uygun referans elektrot ile kullanıma yönelik Luggin kılcal/köprü tüpü için bir adet vidalı giriş mevcuttur.

- Cam malzemeyle izole edilmiş platin tel karşı elektrot için bir adet vidalı giriş mevcuttur.

- İnert gaz temizleme/örtüleme için bir adet 14/20 buzlu cam bağlantı noktası mevcuttur.

- Sıcaklık algılama, reaktif ekleme, gaz havalandırma vb. için kullanılabilen bir adet 14/20 buzlu cam bağlantı noktası mevcuttur.

- İlgili cam hücre seti, laboratuvarda bulunan Gamry marka Potansiyostat/Galvanostat/ ZRA cihazı ile tam uyumlu olmalıdır.

- Teklif veren firma tek yetkili satıcı olduğunu belgelemelidir.

GÜMÜŞ/GÜMÜŞ KLORÜR REFERANS ELEKTROT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- İlgili Gümüş/Gümüş Klorür referans elektrot aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır;

- Yeniden doldurulabilir olmalıdır.

- Uzunluğu 10 - 12 cm arasında olmalıdır.

- Çapı 8 - 10 mm arasında olmalıdır.

- Uç kısmının çapı 4 - 6 mm arasında olmalıdır.

- Çözelti ile temas eden uç kısmı porous glass frit ile kaplı olmalıdır.

- İlgili referans elektrot köprü tüpü ile birebir uyumlu olmalıdır.

- İlgili Ag/AgCl Referans Elektrot, laboratuvarda bulunan Gamry marka Potansiyostat/Galvanostat/ ZRA cihazı ile tam uyumlu olmalıdır.

- Teklif veren firma tek yetkili satıcı olduğunu belgelemelidir.