UV VISIBLE SPEKTROFOTOMETRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz mikroprosesör kontrollü olmalı, sonuçların ve dalga boyunun digital olarak gösterildiği renkli sezgisel  geniş LCD ekrana sahip olmalıdır.
2. Cihazda istenildiğinde, kolaylıkla değiştirilebilinen, 10-20-30-50 ve 100mm uzunluğunda küvet tutucuları, siper ve akış hücresi, sıcaklık kontrollü tutucu, uzun yollu küvet tutucusu ve çoklu Tutucuları kullanılabilmelidir.

3. Otomatik sıfırlama ve otomatik kalibrasyon yapabilmelidir.
4. Cihazın çalışma modlarında, fotometrik , çoklu dalga boyu analizi, spektrum tarama, zaman tarama ve kinetik , doğrudan konsantrasyon sonuçları olmalıdır.
5. Dalgaboyu aralığı : 190-1000 nm
6. Spektral Bant Genişliği :0.5 , 1 , 2 , 4 nm
7. Geçirgenlik Hassasiyeti (NIST 930 filtreli : ± 1% T
8. Geçirgenlik Tekrarlanabilirliği : ± 0,5% T
9. Temel düzgünlüğü (220-990nm) : ± 0.005Abs
10. Gürültü Seviyesi (250nm) : ≤ 0.003 Abs
11. Temel İstikrar (250nm) : ≤ 0.005 Abs (en fazla 2 saat ısındıktan sonra)
12. Kaça Işık Miktarı : ≤ 0.5% T
13. Dalga Boyu Değişkenliği : 0.2 nm
14. Dalga Boyu Doğruluğu : ± 0.3 nm
15. Dalga Boyu Tekrarlanabilirliği : ± 0.1 nm
16. Dalga Boyu Tarama Hızı : 300 nm/dakika (0,2 Filtresiz örnekleme aralığı)
17. Dalga Boyu Hareket Hızı : Herhangi bir belirtilen konuma 1 saniye içinde
18. Absorbans : -0,3 - 1.999
19. Geçirgenlik : 0-199,9%
20. Spektrum Tarama : Mevcut
21. Konsantrasyon : -300 – 1999
22. Seçilebilir Çözünürlükler : 1, 0.1 , 0.01 ve 0.001
23. Işık Kaynağı : Lamba
24. Dedektör : Silikon Fotodiyot
25. Görüntüleme Ekranı : 4,3 inç Renkli Dokunmatik LCD Ekran
26. Yazıcı : 80 kolonlu thermal yazıcı (seri bağlantılı)-isteğe bağlı
27. Ölçüm Modu : Çift Işınlı
28. Hafıza : SD Kart Depolama
29. Zamanlı Tarama : Grafik ve hesaplanan konsantrasyon değeri
30. Analiz : Absorbans ve Dalga Boyu ile yüksek ve düz
31. GPL : Gerçek zamanlı saat ve takvim , tanıma sistemi olmalıdır.
32. Cihaz ekranı 4,3 inç Renkli Dokunmatik LCD Ekran olmalıdır.
33. Cihazın giriş voltu 240V AC-%20+10 50-60 Hz. olmalıdır.
34. Cihazın gücü 100 VA olmalıdır.
35. Cihazın boyutları 400x280x160 mm olmalıdır.
36. Cihaz ile birlikte 100 ad. özel küveti verilmelidir.
37. Teklif veren firma, Cihazın Türkiye Distribütöründen alınmış olan, Yetki belgesini Teklifine eklemiş olmalı, distribütör Firmanın da laboratuar cihazları imalatı, satışı ve teknik hizmetleri yaptığına dair belgesi üzerinde yazılı TÜRKAK onaylı ISO 9002-2008 kalite belgesi, kapasite raporu, sanayi sicil belgesi olmalı ve bütün bu belgeler kesinlikle teklife eklenmelidir.
38. İthalatçı firmanın TSE’den onaylı, teklif edilen cihazın markasının da üzerinde kayıtlı olduğu, laboratuar cihazları için, Servis Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalı ve bu belge, teklif veren firma tarafından kesinlikle teklifine eklenmelidir
39. İthalatçı Firmanın TC.Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Onaylı, SSHYB ve Onaylı Garanti Belgeleri olmalı, teklif veren firma bu belgeleri kesinlikle teklifine eklemelidir.
40. Cihaz bilgisayar yazılım programı ücretsiz verilmelidir.
41. Cihaz her türlü fabrikasyon ve işçilik hatasına karşı 2 yıl ücretsiz garantili, 10 yıl süre ile yedek parça, servis ve bakım garantisi bulunmalıdır.