PROJEDE KULLANILACAK ALT (Alanin Aminotransferaz),

AST (Aspartat Aminotransferaz ve GGT (Gama Glutamil Transferaz) KİTLERİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- ALT ve AST ölçümü; indirgenmiş nikotinamid adenin dinükleotid (NADH) konsantrasyonunun, 340/410 nm'deki absorbansına göre ölçülür. Absorbansın azalma oranı ALT ve AST enzim aktivitesiyle orantılıdır. Ölçüm kolorimetriktir.

- GGT ölçümü; sentetik substrat (L-γ-glutamil-3-karboksi-4-nitroanilid) ile reaksiyona giren glisilglisin, γ-glutamil artığı için 5-amino-2-nitro-benzoat (ANB) serbest kalır. Serbest kalan ürünün maksimum absorpsiyonu yaklaşık 400 nm'dir. Oluşum hızı, 410/478 nm'de fotometrik olarak ölçülür.

- Gazi Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı’nda hali hazırda kullanılan mevcut klinik kimya otoanalizör sistemlerine aplikasyonu yapılabilen bir kit olmalıdır.

- Test performansı CLSI kılavuzu EP17-A2'ye göre valide edilmiş olmalıdır ve kör sınırı (LoB) ile tespit sınırı (LoD) klavuza göre belirlenmiş olmalıdır.

- ALT için; LoB: 3 I/U LoD: 9 I/U olmalıdır.

9-1100 I/U değerleri arasında lineer olmalıdır.

- AST için; LoB: 1 I/U LoD: 9 I/U olmalıdır.

9-1000 I/U değerleri arasında lineer olmalıdır.

- GGT için; LoB: 4 U/L LoD: 6 U/L olmalıdır.

6-1200 U/L değerleri arasında lineer olmalıdır.

- ALT testi, hasta örneği korelasyonu yoluyla IFCC-454 referans materyali kullanan IFCC referans yöntemi ile izlenebilir olmalıdır.

- AST testi, hasta örneği korelasyonu yoluyla IFCC referans yöntemi ile izlenilebilir olmalıdır.

- GGT testi, hasta örneği korelasyonu yoluyla IFCC-452 referans materyali kullanan IFCC referans yöntemi ile izlenebilir olmalıdır.

- Reaktifler orijinal ambalajı içinde, açılmadan teslim edilmelidir. Reaktifler üzerinde üretici firmanın orijinal etiketi, üretim seri numarası, saklama koşulları ve son kullanma tarihleri bulunmalıdır.

- Reaktifler teslim tarihinden itibaren en az 6 ay miyadlı olmalıdır.

- Ölçüm yöntemine ait kalibratör, kontrol ve sarf malzemeleri ihaleyi alan firma tarafından bedelsiz karşılanmalıdır.

- Kitin Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) ve/veya ÜTS (Ürün Takip Sistemi)’ ye kayıtlı olduğuna dair belgesi olmalıdır.

- En az 20000 (yirmi bin) hasta örneğinde çalışılabilecek miktarda kit, ihaleyi alan firma tarafından temin edilmelidir.

PROJEDE KULLANILACAK α-1 ATT (Alfa-1 antitripsin) KİTİNİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Alfa‑1‑Antitripsin (AAT) testi, immünotürbidimetrik ölçüm yöntemi kullanılarak serum alfa‑1‑antitripsin konsantrasyonunu ölçebilmelidir.

- Reaktifler eklenerek antikor-antijen kompleksi oluşturulur. Kompleksler türbidite artışı yapar ve reaksiyon son noktasındaki türbidite 340 nm'de emilen ışık miktarı fotometrik olarak ölçülür.

- Gazi Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı’nda hali hazırda kullanılan otomasyon sistemine aplikasyonu yapılabilen bir kit olmalıdır.

- Ölçümün kesinliği CLSI EP05-A2 kılavuzunun talimatlarına göre valide edilmiş olmalıdır.

- CLSI EP17-A2’ye göre yöntemin LoB değeri: 10 mg/dL, LoD değeri: 15 mg/dL olmalıdır.

- Ölçümün doğruluk validasyonu; hasta serumları ile IRMM sertifikalı CRM 470 referans materyali kullanan referans yöntemi ile yapılmış olmalıdır.

- Ölçümün tekrarlanabilirlik ve doğruluk performansları üretici firma tarafından kit prospektüsünde belirtilmiş olmalıdır.

- Reaktifler orijinal ambalajı içinde, açılmadan teslim edilmelidir. Reaktifler üzerinde üretici firmanın orijinal etiketi, üretim seri numarası, saklama koşulları ve son kullanma tarihleri bulunmalıdır.

- Reaktifler teslim tarihinden itibaren en az 6 ay miyadlı olmalıdır.

- α-1 ATT ölçüm yöntemine ait kalibratör, kontrol ve sarf malzemeleri ihaleyi alan firma tarafından bedelsiz karşılanmalıdır.

- Kitin Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) ve/veya ÜTS (Ürün Takip Sistemi)’ ye kayıtlı olduğuna dair belgesi olmalıdır.

- 20000 (yirmi bin) hasta örneğinde çalışılabilecek miktarda kit, ihaleyi alan firma tarafından temin edilmelidir.