Uv / Visible Spektrofotometre Teknik Şartnamesi

1. Spektrometre, 190-1100 nm dalga boylarında ölçüm yapan Split Beam,  grafik LCD ekranlı, membran klavyeden mikroprosesör kontrollü olmalıdır. Split beam olduğu kataloğunda ve kullanım manuelinde açıkça belirtilmiş olmalıdır. Bu özelliğe sahip olmayan cihazlar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

2. Cihazın monokromatörü Silikon diod membran olmalıdır.

3. Cihaz Absorbans, Transmittans, ve konsantrasyon ölçümlerini yapabilmelidir.

4. Abrosbsiyon ölçümünü cihaz üzerinden, diğer ölçümleri ise bilgisayar üzerinden yapabilmelidir veya program kartı ile DNA – Protein, Kantitatif Ölçüm, Fotometrik Ölçüm, Çoklu Dalga Boyu Ölçümü yapılabilmelidir.

5. Palm Oıl Ölçümü için özel program kartı olmalıdır. İstendiğinde temin edilebilmelidir.

6. Cihazın diğer teknik özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır

Spektral band genişliği: 		 2.0 nm

Dalga boyu doğruluğu : 		 1 nm

Dalga boyu tekrarlanabilirliği :   	 < 0.2 nm

Kaçak ışık : 				<0.05 %T

Fotometrik aralığı :		           -0.3 ile 3 Abs

Fotometrik doğruluk :         	0.3%T (0-100%T),

0.002 Abs (0-0.5 Abs)

0.004 Abs (0.5-1.0 Abs)

Fotometrik tekrarlanabilirlik : 	0.15%T (0-100%T),

0.001 Abs (0-0.5 Abs)

0.002 Abs (0.5-1.0 Abs)

Baseline düzgünlüğü: 		0.002 Abs (200-1000 nm)

Gürültü : 				0.001A/h (500nm p-p) Yarım saat ısınmadan sonra.

Baseline kararlılığı : 		0.001 Abs/saat (500 nm,0 Abs de 2 saat ısındıktan sonra)

7. Cihaza 8’li küvet tutucu, 1 çift quartz küvet verilmelidir.

8. Cihaz içinde küvetlerin saklanabilmesi için küvet tutucu haricinde 6 adet küvet için özel hazne bulunmalıdır.

9. Cihaz üzerinden kullanılan Döteryum ve Tungsten lambanın kullanım süreleri görülebilmelidir.

10. Cihaza sipper pompa, Sabit sıcaklıklı Hücre Tutucu, Açısı ayarlarnabilir katı numune tutucusu, 5 Pozisyonlu motorize küvet tutucu, 13-16 mm tekli test tüp tutucusu, Peltier Modül, Mikro printer bağlanabilmelidir.

10.Cihazın bilgisayar bağlantı çıkışı ve printer bağlantısı için paralel printer çıkışı bulunmalıdır.

11. İthalatçı firmanın ISO 9001 : 2000 belgesi olmalıdır.

12. Distirbütör firmanın Üretici firmadan alınmış Apostil kaşeli distribütörlük belgesi teklif ile birlikte sunulmalıdır. Distribütör firmanın TSE den alınmış Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınma Satış Sonrası Hizmetleri yeterlilik belgesi olmalıdır.

13.Cihaz fabrikasyon ve montaj hatalarına karşın 2 yıl ücretsiz, 10 yıl ücreti mukabili yedek parça ve servis garantisine sahip olacaktır.