Teknik Şartname
Ortak Özellik

a. Tüm ürünler aynı marka olmalıdır.

b. Çalışma ile ilgili olarak teknik destek verilmelidir.
c. Çalışma için gerekli olacak kan tüpü, eppendorf tüpü gibi tüm sarflar firma tarafından bedelsiz temin edilmelidir.
d. Çalışma bütünlüğü açısından tüm testlere teklif verilecektir, kısmı teklife kapalıdır.

e. Kitlerin içinde veya yanında uygun doku homojenizasyon tamponu ve sarfları da verilmelidir.
f. Acil durumda firma analizlerin tamamlanabilmesi için tam otomatik cihaz desteği sunabilmelidir.
g. Tüm testler Human uyumlu olmalıdır.

Total Antioxidant Status (TAS) Testi Teknik Şartnamesi

1- Kit, Reaktif-1:50 ml, Reaktif-2: 15ml, kalibratör: 3ml, düşük kontrol:3ml ve yüksek kontrol 3ml’den oluşmalıdır.

2- Kit ile 150 numune analizi yapılabilmelidir.

3- Kit otomatik analizörlere yüklenerek otomatik olarak çalışabilmelidir ve kitin aplikasyonu otomatik cihaza yapılabilmelidir.

4- Kitin reaktif ve standartları 12 ay boyunca +4°C stabil olarak bekleyebilmelidir.

5- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılarak gösterdiği reaksiyon verimliliği -reaksiyon sonucu öncelikli olacaktır. Bu neden ile laboratuvarımızda kullanılmamış ürün teklifleri için örnek bırakılması gerekmektedir. Örnek bırakılmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

6- Soğuk zincir ürün olduğu için kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

7- Kit herhangi bir nedenle çalışmadığı, sonuç alınmadığı durumda firma 2 (iki) gün içinde yenisi ile değiştirecektir.

Total Oxidant Status (TOS) Testi Teknik Şartnamesi

1- Kit, Reaktif-1:50 ml, Reaktif-2: 15ml, kalibratör: 3ml, düşük kontrol:3ml ve yüksek kontrol 3ml’den oluşmalıdır.

2- Kit ile 150 numune analizi yapılabilmelidir.

3- Kit otomatik analizörlere yüklenerek otomatik olarak çalışabilmelidir ve kitin aplikasyonu otomatik cihaza yapılabilmelidir.

4- Kitin reaktif ve standartları 12 ay boyunca +4°C stabil olarak bekleyebilmelidir.

5- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılarak gösterdiği reaksiyon verimliliği -reaksiyon sonucu öncelikli olacaktır. Bu neden ile laboratuvarımızda kullanılmamış ürün teklifleri için örnek bırakılması gerekmektedir. Örnek bırakılmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

6- Soğuk zincir ürün olduğu için kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

7- Kit herhangi bir nedenle çalışmadığı, sonuç alınmadığı durumda firma 2 (iki) gün içinde yenisi ile değiştirecektir.

AMH(Anti-Mullerian Hormone) Testi Kit Şartnamesi
1.Kit Bileşenleri: Control 1 vial,  Capture Antibody 10X 1200 μL, Detector Antibody 10X 1200 μL, Lyophilized Recombinant Protein, Antibody Diluent 12ml, 10X Wash Buffer 40 mL, TMB Solution 20ml, Stop Solution 20ml, Sample Diluent 20ml, 96-Well MicroplateKit Monoklonal antikor ile üretilmiş olmalıdır.

2. Kitlerin içinde düşük ve yüksek olmak üzere kalite kontrol solüsyonu olmalıdır. Kontrol mean değeri sapma oranı %5’i geçmemelidir.

3. Intra Assay: CV %3, Inter Assay: CV%5 den düşük olmalıdır.

4. Çalışma boyunca okuyucu ve yıkayıcı cihaz firma tarafından tahsis edilecektir.

5. Testin range aralığı 62.5 pg/ml - 4000 pg/ml olmalıdır.

