LABORATUVAR TİPİ ÇEKER OCAK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Çeker ocak, 150 x 75 x 230 cm (genişlik x derinlik x yükseklik) ölçülerinde olmalıdır.

- Çeker ocak en az 1.0 mm kalınlıkta galvaniz çelikten yapılmalı ve üzeri asit buharına

- dayanıklı, elektrostatik veya epoksi vb. fırınlanmış boya ile kaplanmalıdır. Asit püskürtme

- vb. korozyon testlerine, organik çözgen püskürtme işlemlerine dayanmalıdır..

- Kabin, tezgah üstünde çalışma sırasında oluşabilecek asit buharı, ısı ve proses aroması

- gibi kirleticileri hemen emerek uzaklaştırabilecek yapıda ve kapasitede olmalıdır.

- Hava emiş motoru en az 1250 m 3 / saat kapasiteli olmalıdır. Emiş hızı sağlayan fan asit,

- baz ve çözgen buharlarına dayanımlı pp malzemeden olmalıdır.

- 5. Kabin aydınlatma floresan lamba ile sağlanmalı, çeker ocak içine kurulan düzeneklerin

- oluşturacağı kimyasal buharlardan etkilenmemeli, kabin içi mekanda kabarıklık

- yapmayacak şekilde gömme olmalıdır.

- 6. Çeker ocak çalışması sırasında gürültü kirliliği yaratmamalı,ses seviyesi 60db den küçük

- olmalıdır.

- 7. Çeker ocak yan panoda 2 adet 10 A 220 V topraklı priz ve prizler, olası su

- taşkınlarına karşı korunaklı ve sıva altı olmalıdır. Tüm çeker ocağa ait W otomat ana sigortası olmalıdır.

- Tezgah (banko) çalışma zemini paslanmaz veya aside dayanıklı GLAB COMPACT laminat malzemeden yapılmalı. Ayrıca içerisi kimyasallara karşı koruyucu pvc malzemeden kaplanmış olarak yapılmalıdır.

- Banko altında dolap olmalıdır. Söz konusu dolap, çeker ocak ile aynı malzemeden imal

- edilmeli, tekerlek sistemine sahip olmalıdır.

- 10. Kabin ön camı 6 mm temperlenmiş ve   otomatik motorlu olmalıdır.

- Kabin içinde standart olarak pp evye ,su nozelle ve gaz nozelle olmalıdır.Ayrıca tezgah altı kumanda alınlığında fittingleri olmalıdır.

- Emme işlemi hava akış fiziğine uygun olmalıdır.

- Çeker ocak kontrol panosu üst alınlıkta olmalıdır.Bu panoda fan devrini, lamba açma kapama, işlemini yapabilmelidir.

- Cihaz, laboratuardaki yerine kurulmalı ve çalışır vaziyette teslim edilmelidir.

- Cihaz, 220 V / 50 Hz şebeke gerilimine uygun olacak ve şebeke gerilimindeki

- değişmelerin en az ± %10 kompanse edebilecek düzeneğe sahip olmalıdır.

- Cihaz imalat hatalarına karşı en az 2 yıl ücretsiz servis garantili olmalı, ayrıca 10 yıl

- ücretli yedek parça ve servis garantili olmalıdır.

- –Üretici Firmanın ISO 9001;2008 ISO TS EN 13485:2012 , TS_13005 ,TS_12487 standartı ,TSE 12426, 14175 BELGESİ VE CE Belgesi olmalıdır. Teklif ekinde sunulmalıdır.

- 18-Cihaz CE işareti taşımalıdır.

- İstekli firmalar teklif edecekleri ürünlere ait Marka Model vb. açıklayıcı bilgileri sisteme yükleyecektir. Marka model belirtilemeyen malzemeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Firmalara teknik şartnamemizde istenilen maddelere uygun ürün teklif etmek zorundadır. Uygun olmadığı anlaşılan veya firmalara tarafından muadil ürün gibi teklif edilen ürünler sipariş teslim edilse dahi iade edilecektir.