VAKUM POMPASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Hem kompresör hemde vakum pompası olarak kullanılabilmelidir.

- Cihaz filtrasyon yapmaya uygun olmalıdır.

- Maksimum taşıması 15 litre/dakika olmalıdır. Diyaframlı tip olmalı -% 100 yağsız çalışma yapmalıdır. Gaz kaçırmaz tip olmalıdır.

- Çalışma vakumu 100 mbar (76 torr),çalışma basıncı 4 bar g olmalıdır.

- Motor 220 v/50hz ile çalışmalı, 80 Watt gücünde ve 0.75 amper çalışma akımına sahip olmalıdır. VDE elektrik standardlarına uygun olmalıdır.

- Motor IP 20 korunma sistemine sahip olmalıdır.

- Pompaya isteğe bağlı olarak vakum ve basınç göstergeleri bağlanabilmelidir.

- Pompa kafası aluminyum olmalıdır. Diyafram/valf neopren/paslanmaz çelik olmalıdır.

- Cihaz her türlü işçilik ve montaj hatalarına karşı 1 yıl süreyle garantili olmalıdır.

- Teklif veren firma üretici firmanın Türkiye tek yetkili temsilcisi olduğunu ve TS 12426 ya uygun TSE onaylı Teknik Servis Hizmet Yeterliliğini belgelemelidir.

AÇIK KEFELİ TERAZI TEKNIK ŞARTNAMESİ

İstenilen açık kefeli terazi aşağıdaki özellikleri taşımalıdır:

- Tartım Kapasitesi: 2 kg

- Tartım Hassasiyeti: 0.01 gram

- Minimum Tartım: 5 gram

- Kefe Ölçüsü: 12.5 x 16 cm

- Akü: Var

- Arka: Işık Var

- Kalibrasyon:Harici Kalibrasyon

- Tarttığı Birimler: g, ct, oz, lb

- Dara alabilme ve sıfırlama özelliği: Var

- Ekran: Yeşil ışıklı LED

- Terazinin Ağırlığı: 1,067 kg

- Terazinin Ebadı: 21 x 22 x 7,5 cm

- Güç Kaynağı: 9V adaptör ile (dahili akülü)

ANALİTİK TERAZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz maksimum tartım kapasitesi 220 g olmalıdır.

- Cihaz tartım hassasiyeti 1 mg olmalıdır.

- Cihaz tartım tekrarlanabilirliği 0.001 g olmalıdır.

- Cihaz tartım doğrusallığı 0.005 g olmalıdır.

- Cihaz stabilizasyon süresi 2.5 s olmalıdır.

- Cihaz kefesi 120 mm çaplı dairesel olmalıdır.

- Cihaz abs plastik kasaya ve paslanmaz çelik ölçüm kefesine sahip olmalıdır.

- Cihaz çıkartılabilir dairesel rüzgârlığa sahip olmalıdır.

- Cihaz harici kalibrasyon sistemi ile kalibrasyon yapılabilmelidir.

- Cihaz tam kapasite dara aralığında çalışabilmelidir.

- Cihazda değiştirilebilir tartım birimleri özelliği olmalı ve bu birimler g, kg, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, ct ve grain olmalıdır.

- Cihazda tartım, adet sayım, yüzde tartım ve checkweighing uygulamaları olmalıdır.

- Cihaz AC adaptör ile veya 4 C pil ile çalışabilmelidir.

- Cihaz pilde çalışma esnasında en az 200 saat çalışabilmelidir.

- Cihaz çalışma sıcaklığı 10°C…40°C (10%...85% bağıl nem) olmalıdır.

- Cihaz depolama koşulu -20°C…55°C olmalıdır.

- Cihaz RS232, USB veya Ethernet bağlantılarını desteklemelidir.

- Cihaz aydınlatmalı LCD ekrana sahip olmalıdır.

- Cihaz ekran ölçüsü 20 mm olmalıdır.

ETÜV TEKNİK ŞARTNAMESİ

- İç hacmi 53 lt ve iç boyutları 400 x 400 x 330 mm (genişlik x yükseklik x derinlik) olmalıdır.

- Cihaz oda sıcaklığı + 5 C ile +300 C derece arasında ayarlanabilmelidir.

- Cihaz çok fonksiyonlu dijital PID göstergeli olmalıdır ve gösterge yüksek çözünürlüklü TFT renkli ekran olmalıdır.

- Cihazın dijital kontrol panelinden sıcaklık, havalandırma açıklığı, program zamanı, dil gibi parametreler ayarlanabilmelidir.

- Havalandırma klapesi 0-100 % stepler ile motorize olarak gösterge panelinden dokunmatik olarak ayarlanmalıdır.

- Cihazda sıcaklık ayarı C veya F cinsinden ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihazda dijital zaman ayarlayıcı bulunmalıdır ve 1 dakikadan 99 gün, 23 saate kadar ayarlanabilmelidir.

- Cihazda setpoint bekleme özelliği olmalıdır ve böylece ayarlanan sıcaklığa gelmeden istenilen çalışma süresi başlamamalıdır.

- Cihazın dijital ekranının ayarlanabilme kararlılığı 99.9 ˚C’ye kadar 0.1 ˚C; 100 ˚C’den sonra 0,5 ˚C olmalıdır.

- Cihazda ayarlanan programlar herhangi bir güç kesintisi durumunda hafızaya alınmalıdır.

- Isıtıcılar çalışma çemberinin dört bir yanına yerleştirilmiş olmalı ve etkin bir ısıtma sağlamalıdır. Bu ısıtıcılar aynı zamanda raf takmak amacıylada kullanılabilmelidir.

- Maksimum sıcaklık sapması 0.5 %,maksimum sıcaklık değişimi 2 % den fazla olmamalıdır.

- Cihazda çift yüksek sıcaklık koruması olmalıdır. Ayarlanabilir elektronik yüksek sıcaklık koruması ve mekanik sıcaklık limitleyici olmak üzere. Mekanik limitleyici cihazın , nominal sıcaklığın yaklaşık 20 C üzerine çıkması durumunda otomatik olarak devreye girmeli ve ısıtmayı kesmelidir.

- Cihaz ön panelinde ısıtmanın yapıldığını belirten ikaz ışığı vardır.

- Çalışma çemberi ve dış kısmı paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Elektrostatik toz boya içermemelidir.

- Cihaz , 1 adet paslanmaz çelikten raf cihazla birlikte verilmelidir.

- Üretici firma tarafından hazırlanmış 160 C de kalibrasyon sertifikası cihazla birlikte verilmelidir.

- Firma, teklif mektubunda teklif ettiği cihazın marka ve modelini belirtmelidir.

- Cihaz 220 Volt/ 50 Hz ile çalışmalıdır.

- Cihaz ISO 9001 ve CE sertifikasına sahip olmalıdır.

- Teklif veren firma teklif ettiği cihaza ait TS 12426 ya uygun Teknik Servis Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır.

- Teklif edilen cihazın 2 yıl ücretsiz , ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi olmalıdır.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır. Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi Kabul edilmemelidir.

DİSTİLE SU CİHAZI KARTUŞLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kartuşlar Barnstead nanopure diamond cihazına uygun olmalıdır.

- Kartuş setinde cihazı çalışması için gerekli tüm kartuşlar verilmelidir.