VİSKOZİTE ÖLÇÜM CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ekranı 4.3″ TFT özellikli ve dijital ekranlı olmalıdır. Arka planı siyah ve beyaz olmak üzere aydınlatılmış ekrana sahip olmalıdır.

- Çalışma yapılan numunenin hacim aralığı 6 -7 ml olmalıdır.

- Cihaz ile düşük hacimli sıvılar için uygun ölçüde spindle seti kullanılabilmelidir.

- Cihazın ölçebileceği viskozite aralığı 1-6000000 mPa.s olmalıdır.

- Cihaz ölçüm birimleri dinamik viskozite ölçümü için mPa.s, cP; kinematik viskozite ölçümü için mm2/s, cSt şeklinde olmalıdır.

- Cihaza numune yoğunluğu tanımlandığında kinematik viskozite ölçebilmelidir.

- Cihazın viskozite ölçüm doğruluğu ±1% olmalıdır.

- Cihaz newtonian olan ve newtonian olmayan sıvıların ölçümlerini yapabilmelidir.

- Cihaz ölçümleri yapılmadan önce hız, sıcaklık, tork, viskozite ve zaman değerlerinden istenilen iki öğe seçilerek ölçüm sonucunda grafik görüntüsü ekranda görülebilir olmalıdır.

- Cihaz el ile anlık ve zamanlayıcı ayarı yapılarak durdurulabilir olmalıdır.

- Cihazın zamanlayıcı ayar aralığı 0.017 – 6000 dakika olmalıdır.

- Cihaza 5 adet program tanımlaması yapılabilmelidir.

- Cihaza tanımlanan programların içeriğinde 10 adet farklı ölçüm için tork ve zaman ayarı yapılabilmelidir. Yapılacak zaman ayarında minimum değer seçilen tork değerine göre değişmeli, maksimum değer 10 saat olmalıdır.

- Cihazın tork ayarı minimum 0.01, maksimum 200 ±0.01 rpm olmalıdır.

- Cihazın tork yayı 0.0673 mNm olmalıdır.

- Cihaz ile birlikte farklı uçlar kullanılarak farklı yoğunluğa sahip numunelerin viskozite değerleri ölçülebilmelidir.

- Spindle ayarı cihaz üzerindeki tuşlarla, direkt ulaşılabilir olmalıdır.

- Cihazın güvenli kullanımı için 3 haneli şifreleme sistemi olmalıdır.

- Cihaz maksimum 7.1 kg ağırlığında, 351 x 629 x 372mm boyutlarında olmalıdır.

- Cihazda sıcaklık probu bulunmalı ve ölçüm esnasında numunenin sıcaklığı ekranda görülebilmelidir. Sıcaklık birimi olarak °C ya da °F seçimi yapılabilmelidir.

- Cihaz -100…300 °C sıcaklık aralığındaki numunelerde ölçüm yapabilmelidir.

- Cihaz için uygun ortam sıcaklığı 5-40 °C olmalıdır.

- Cihaz sıcaklık doğruluk hassasiyeti 0.1 K olmalıdır.

- Cihaz bilgisayara veya notebooka ihtiyaç duymadan viskozite ölçümü yapabilmelidir.

- Cihazın ölçümünü gerçekleştirdiği sırada tork değeri değiştirilebilir olmalıdır.

- Cihaz taşıma çantası, stant, kullanım kılavuzu ve kalibrasyon sertifikası ile birlikte verilmelidir.

- Cihaz 2 yıl garantili olmalıdır ve garanti süresi uzatma opsiyonu sunulabilmelidir.

- Cihazın frekansı 50/60 Hz olmalıdır.

SPİN SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz PCR ve mikro tüplerin hızlı santrifüjlenme işlemleri için kullanılır.

- Cihazın hızı 2000- 10.000 rpm arasında ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihazın ayarlanan hızı ve zaman ayarı dijital ekrandan izlenebilmelidir.

- Cihazın maksimum rcf en az 6500 xg olmalıdır.

- Cihazın rotor kapasitesi 0.2/0.5/1.5/2.0mL×12;0.2mL×44 PCR tüp rotor ya da 0.2mL×4 PCR 8 tüp rotor olmalıdır.

- Cihazın zaman ayarı olmalıdır.

- Cihaz sürekli çalışma moduna sahip olmalıdır.

- Cihaz bakım gerektirmeyen fırçasız motora sahip olmalıdır.

- Cihaz şeffaf bir kapağa sahip olmalı, örnekler dışarıdan izlenebilmeli

- Cihazın kapağı kilitli sistem olmalı, cihazın rötarı tam durmadan açılmamalı

- Cihaz CE sertifikasına sahip olmalıdır.

- Cihaz 220 volt, 50 Hz. şehir cereyanı ile çalışacaktır.

- Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz, 10 yıl ücreti mukabilinde   yedek parça servis garantisi altında olacaktır.

- Cihazlar kargo ile kabul edilmeyip, firma yetkilisi tarafında kurulum yapılacak ve eğitim verilecektir.

- Alımdan önce demo yapılması zorunludur. Demo yapmayan firmaların teklifleri kabul edilmeyecektir.

OTOMATİK MİKROPİPET SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Pipetler küçük hacimlerdeki sıvıların pipetlenmesinde kullanılacaktır.

- Pipet hacimleri 4 haneli, nümerik olarak ayarlanabilir olacaktır. Hacim göstergesi pipet gövdesinde her açıdan kolaylıkla görülebilecek şekilde mercekli tip olacaktır.

3. Pipetlerin çalışma aralığı 0,5-10 / 10-100 / 20-200 / 100-1000 / 500-5000 ul olmalıdır.

- Pipetlerin ayarlanan hacmin bozulmaması için hacim kilitleme tertibatı bulunacaktır.

- Pipetlerin otomatik uç atma tertibatı olacaktır.

- Pipetin üzerinde kullanılacak pipet ucunu belirleyen renk kodu olacak ve uç hacmi yazılı olacaktır.

- Pipetlerin doğruluğu ve katsayısı aşağıdaki gibi olmalıdır.

| Pipet Aralığı, ul | Doğruluk % | Hata Katsayısı % |
| --- | --- | --- |
| 0,5-10 | 1 | 0,5 |
| 10-100 | 0,6 | 0,2 |
| 20-200 | 0,6 | 0,2 |
| 100-1000 | 0,6 | 0,2 |
| 500-5000 | 0,6 | 0,2 |

- Pipetlerde çekme, pipetleme ve son damlanın boşaltılması işlemleri iki kademeli buton ile yapılacaktır.

- Pipetlerin dahili kalibrasyon sistemi bulunacak ve hiçbir aparata gerek olmaksızın saf su kullanılarak terazi yardımı ile kullanıcı tarafından kalibre edilebilecektir.

- Pipetlerin yapıldığı materyal korozyona karşı dirençli polipropilen olacaktır. Tek kanallı pipetlerin şaftı tüp içinden numune alabilecek şekilde ince ve uzun olacaktır.

- Pipetlerin pistonu küçük hacimler için paslanmaz çelik diğerleri organik polimer olacak ve kontaminasyona karşı dirençli olacaktır.

- Pipetlerin tümü 121 ˚C’da otoklavlanabilir olacaktır.

- Pipet ile birlikte aynı marka 1920 adet filtreli ve rackta uç ve 6 lı masa üstü stand verilecektir.

- Pipet teslim edilmeden önce ihaleyi alan firma tarafından ücreti olarak TÜRKAK onaylı kalibrasyon firmasında kalibrasyon yaptırılacaktır. Firma bu işlemi garanti süresi boyunca her 6 ayda bir toplam 4 kere yaptırmayı taahhüt etmelidir.

- Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl süreyle ücretsiz olarak, sonrasında ise 10 yıl süreyle ücreti karşılığında bakım ve garanti kapsamında olacaktır.

- Cihazlar kargo ile kabul edilmeyip, firma yetkilisi tarafında kurulum yapılacak ve eğitim verilecektir.

- Alımdan önce demo yapılması zorunludur. Demo yapmayan firmaların teklifleri kabul edilmeyecektir.