TEKNİK ŞARTNAME DEMİRBAŞ

| No | Malzeme Adı | Teknik Özellikler |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ayarlanabilir Hacimli Otomatik Pipet Seti 0,5-10 µL, 10-100 µL, 100-1000 µL Pipetler | - Set içerisinde tek kanallı, çalışma aralığı 0,5-10 µL, 10-100 µL, 100-1000 µL hacimlerinde olan 3 faklı pipet bulunmalıdır. - 0,5-10 µL çalışma aralığı bulunan pipetin 0,01 µl hacmi artış sistemi bulunması, doğruluğunun ≤ ±%1 olması gerekmektedir. - 10-100 µl çalışma aralığı bulunan pipetin 0,1 µl hacmi artış sistemi bulunması, doğruluğunun ≤±%0,6 olması gerekmektedir. - 100-1000 µl çalışma aralığı bulunan pipetin 1 µl hacmi artış sistemi bulunması, doğruluğunun ≤±%0,6 olması gerekmektedir. - Dört basamaklı hacim ekranı olmalıdır. - Otomatik uç atma tertibatı olmalıdır. - Cihazda çekme ve boşaltma olarak iki kademe olmalıdır. Hacim ayarlaması tek el ile yapılabilmelidir. - Ayarlanan hacim, kilitleme mekanizması ile sabitlenebilmelidir. - Pipetin pistonu organik polimer olmalı ve kontaminasyona karşı dirençli olmalıdır. - Materyali korozyona karşı dirençli olmalıdır. - 121 C'de komple otoklavlanabilir olmalıdır. - Pipetlerin işlevleri ve bakım prosedürlerini açıklayan detaylı bir kullanım kılavuzu sağlanmalıdır. - ISO 8655 standartlarına uygun kalibre edilmiş ve sertifikalandırılmış olmalıdır. - Ürün en az 2 yıl garantili olmalıdır. - Ürün fabrika hatalarına karşı 2 yıl servis ve yedek parça sağlanmalıdır. - Çalışmanın devamlılığı açısından ürünün en geç 25 iş günü içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir. |
| 2 | Ayarlanabilir Hacimli Otomatik Pipet 100-1000 µL | - Tek kanallı, çalışma aralığı 100-1000 µL olmalıdır. - 1 µl hacmi artış sistemi bulunması, hacimsel sapmanın ≤ ±%0.6 olması gerekmektedir. - 121 C'de komple otoklavlanabilir olmalıdır. - Dört basamaklı hacim ekranı olmalıdır. - Otomatik uç atma tertibatı olmalıdır. - Ayarlanan hacim, kilitleme mekanizması ile sabitlenebilmelidir. - Cihazda çekme ve boşaltma olarak iki kademe olmalıdır. Hacim ayarlaması tek el ile yapılabilmelidir. - Ürün en az 2 yıl garantili olmalıdır. - Ürün fabrika hatalarına karşı 2 yıl servis ve yedek parça sağlanmalıdır. - ISO 8655 standartlarına uygun kalibre edilmiş ve sertifikalandırılmış olmalıdır. - Çalışmanın devamlılığı açısından ürünün en geç 25 iş günü içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir. |
| 3 | UV Lambası (254 nm/366 nm,2x8W) | - Ürün 254 nm ve 366 nm olmak üzere iki farklı dalga boyunda lambalara sahip olmalıdır. - Lambaların her biri 8 W güç kapasitesine sahip olmalıdır - Her iki dalga boyu için ayrı kontrol düğmesi bulunmalıdır - 10 dk kullanılmadığında otomatik kapanma özelliği olmalıdır. - Çalışma voltajı 24 V olmalıdır. - Kısa devre ve aşırı voltaj koruması olmalıdır. - Güç tüketimi 12 W olmalıdır. - 30° eğim sensörü olmalıdır. - Güç adaptörü içermelidir. - Ürün fabrika hatalarına karşı 2 yıl servis ve yedek parça sağlanmalıdır. - Ürün ISO 9001 belgesine sahip olmalıdır. - Ürün en az 2 yıl garantili olmalıdır. - Çalışmanın devamlılığı açısından ürünün en geç 25 iş günü içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir. |