GİYİLEBİLİR GÖZ TAKİP SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Giyilebilir göz takip cihazı

- Cihazın örneklem hızı en az 50 Hertz olacaktır. - Göz takip tekniği olarak “Corneal reflection, dark pupil, stereo geometry” kullanacaktır. - Her iki gözden takip yapacaktır. - Tek nokta kalibrasyonunu destekleyecektir. - Göz bebeğinin büyüklüğünü ölçebilecektir. - Paralel dengelemeyi otomatik olarak yapacaktır. - Cihazın baştan kayma ihtimaline karşı “slippage compensation” olacaktır. - Sahne kamerasının çözünürlüğü 25 fps’de 1920 x 1080 olacaktır. - Sahne kamerasının video formatı H.264 olacaktır. - Sahne kamerası köşegenel olarak en az 106 derece olacaktır. - Sahne kamerası formatı 16:9 oranında olacaktır. - Sahne kamerası yatayda en az 95 derece dikeyde en az 63 derece olacaktır. - Cihazın baş ünitesinin ağırlığı en fazla 77 gram olacaktır. - Cihazın baş ünitesi üzerinde mikrofon olacaktır ve mikrofon özelliği 16 bit mono olacaktır. - Her bir göz için göz takip sensör sayısı en az 2 olacaktır. - Cihaz üzerinde jiroskop, ivmeölçer ve mıknatıs ölçer olacaktır. - Cihaz şarj edilebilir piller ile kullanılacaktır. - Piller ve şarj cihazı, göz takip cihazı ile birlikte ücretsiz temin edilecektir. - Bir pil en az 105 dakika kayıt yapma imkânı sağlayacaktır. - Veriler SD karta depolanacaktır ve 2 adet SD kart ücretsiz temin edilecektir. - Cihaz üzerinden göz hareketleri kablosuz olarak android telefon ve Windows bilgisayar üzerinden izlenebilecektir. Göz takip cihazı yazılımı 1. Sistem yazılımı, göz izleme testleri tasarlama, göz izleme kaydı gerçekleştirme ve istatiksel analizler yapmaya olanak sağlayan tümleşik bir altyapıya sahip olacaktır. 2. Göz izleme kaydına başlamadan önce kullanıcının göz izleme cihazı ile arasındaki en uygun mesafe ve konumu bulmak için göz takip durumunu gösterecek özellik bulunacaktır. (Show track status) 3. Sistem yazılımı 9 nokta kalibrasyon seçeneğini sunacaktır. 4. Sistem yazılımında hazırlanacak uyaran dizisinin ön izlemesi yapılacaktır. 5. Sistem yazılımında (A/B testleri gibi çalışmalarda kullanılmak üzere) tek bir testte farklı kullanıcılara farklı uyaranlar gösterilmesini sağlayan altyapı bulunacaktır. 6. Ortam sesi ve denek görüntüsünün, göz izleme kaydı ile senkronize kayıt imkânı olacaktır. 7. Sistem yazılımı ile kapsamlı istatistik analizleri yapılacaktır. 8. Sistem yazılımı, kullanıcı tarafından belirlenmiş ilgi alanlarını hem durağan hem de hareketli olarak otomatik bir biçimde analiz edecektir. Bu analiz sonuçlarını sayısal değerler halinde tablo veya grafik olarak gösterim seçeneklerini sunacaktır. İstenirse bu ilgi alanları gruplandırılıp toplu olarak analiz edilebilecektir. 9. Sistem yazılımı, sabit resim, video ve ekran kayıtları, web sayfaları, sahne kamerası, formatlarındaki araçlar uyaran olarak kullanılabilmeli ve tüm bu uyaranlar aynı uyarım seansında birbiri ardına istenilen sırada sıralanarak özel uyaran kombinasyonları oluşturulacaktır. 10. Yazılımı, uyaranların hazırlanması sırasında deneklerin göz izleme verilerinin analiz edilmesinde deneklerin yaş gruplarına, cinsiyetine veya istenilen herhangi bir özelliğine göre filtrelenebilmeleri için, denek kişisel bilgilerinin girişinin yapılabileceği veri alanlarına sahip olacaktır. 11. Göz hareketi ve fiksasyonların sayısal analizleri yapılabilmeli, hesaplanan fiksasyon, göz kırpması, göz bebeği büyüklükleri analiz programı dışına yazı dosyasına yazılarak taşınabilecektir. 12. Sistem yazılımında olaylar (events) kayıt üzerinde otomatik olarak işaretlenecek ve sistem operatörü dilediğinde kendi belirlediği alanlarda olay girişi yapacaktır. 13. Sistem yazılımı ile denekler gruplandırılarak bu grupların göz izleme kayıtları ayrı ayrı analiz edilecektir. 14. Elde edilen veriler, sıcaklık haritası (heatmap), ve sıralı bakış noktaları (gaze plot) haritası şeklinde çıktı alınabilecektir. 15. Sistem yazılımında elde edilen göz izleme verileri istatistiksel tablolar ve grafikler halinde dışa aktarılacaktır. 16. Sistem göz izleme verilerinin zaman dilimini milisaniye cinsinden verecektir. 17. Yazılımın son kararlı sürümü teslim edilecektir. 18. Sistem yazılımı Windows İşletim 10 ve üstü sürümleri ile uyumlu olarak çalışabilecektir.