TEKNİK ŞARTNAME

Çiğneme Simülatörü Cihazı

- Çiğneme Simülatörü Cihazı, 5°C ila 55°C arasında distile su banyosunda döngü başına altmış saniye sıcak banyo altmış saniye soğuk banyo altmış saniye transfer olmak üzere toplamda 180 saniye boyunca 1.69 hertz 50 N mekanik yükleme ile yaşlandırma işlemini uygulaması gerekmektedir.

Etüv Cihazı Kullanımı

- Etüv Cihazı, 7 gün kullanılacaktır.

Micracut 201 Kesit Alma Cihazı Kullanımı

- Numune yerleştirme, numune boyutunun, kesme hızının ve gücünün ayarlanması işlemleri kısa sürede gerçekleştirilebilmelidir.

- Numune hareket eden kol üzerindeki numune tutucu içine yerleştirilmelidir.

- Tüm malzemelerin hassas kesimi için geliştirilen küçük, masa üstü, düşük hızda çalışan bir Micracut 201 Kesit Alma Cihazı ile numuneler 14 mm, 1.2 mm (± 0.2 mm) ve 4 mm (± 0.2 mm) mm boyutunda dilimlenmelidir.

- Her numune için özel disk bıcağı bulunmalıdır.

- Kesme hızı ayarlanabilir olarak, kesme motoru ise seçilen hızın her yükte aynı kalmasını sağlayabilecek şekilde geliştirilmiş olmalıdır.

- 160 adet örneğin her biri için belirtilen boyutların dijital kaliperle kontrolü yapılmalıdır.

Profilometre Cihazı

- Örneklerin işlenmiş yüzeylerinin ortalama yüzey pürüzlülüğü, ISO 4287-1997 tarafından tavsiye edilen Ra ve Rz parametreleri kullanılarak profilometre ile ölçülebilir olmalıdır.

Thermal cycler Cihazı Kullanımı

- Thermal cycler Cihazı, 5°C ila 55°C arasında distile su banyosunda, döngü başına yirmi beş saniye soğuk banyo yirmi beş saniye sıcak banyo ve on saniye transfer olmak üzere toplamda altmış saniye boyunca numuneleri termal döngüye tabi tutmalıdır.

Ultrasonik Banyo Cihazı Kullanımı

- Ultrasonik banyo cihazı, 1 gün kullanılacaktır.

Üniversal Test Cihazı-Tek Kolonlu-Çekme,Basma Cihazı

- Üniversal Test Cihazı-Tek Kolonlu-Çekme,Basma Cihazı, ISO 6872’nin önerdiği standartlara uygun olmalıdır.

- Üniversal Test Cihazı-Tek Kolonlu-Çekme,Basma Cihazı, örneklerin 3,2 mm çapındaki ve eşit aralıklarla konulan 3 topun üzerinde konumlandırılmasına ve yukarıdan 1,6 mm çapındaki bir silindir çubuk ile kırma yapılmasına uygun olmalıdır.

- Uygulayıcı uç hızı 1 mm/dk olan universal test cihazı ile örneklerde kırılma olana kadar kuvvet uygulaması yapabilmelidir.

- Her bir örneğin kırılma anında gözlenen yük değerlerinin kaydının sağlanması gerekmektedir.

Zımparalama ve Parlatma Makinesi Cihazı Kullanımı

- Dijital Hız Ayarlı

- Çift Diskli ve Çift Motorlu bağımsız kontrol sistemi olmalı

- Hassas ve sessiz çalışmalı,

- Tüm malzemelerin parlatılmasına uygun olmalı,

- Çift taraflı kullanılabilir musluklu su soğutma sistemi olmalı,

- Sıkıştırmalı zımpara tutucusu olmalı

- Sökülebilir Su Sıçrantı Koruma Kapağı olmalı

- Saat Yönü ve Saat Yönü Tersi dönme olmalı

- Parlatma Disk Çapı: 200mm

- Dijital ve Manual Hız Kontrolü

- Hız: 0-1000 rpm arası ayarlanabilir

- Elektrik motoru:, 220V, 50Hz

- Cihaz CE Sertifikalı olmalı