TEKNİK ŞARTNAME

İletişim: 0 (539) 730 4331 (Dr. Öğr. Üyesi Kübra Çalışkan)

## HASSAS TERAZİ

- Cihazın maksimum tartım kapasitesi 600 g olmalıdır.

- Cihazın hassasiyeti 0,01 g olmalıdır.

- Cihazın minimum tartımı 2 gram olmalıdır.

- Cihaz paslanmaz çelikten yapılmış 12.3Ø boyutlarında tartım kefesine sahip olmalıdır.

- Cihazın üzerinde rüzgardan etkilenmesini önlemek için fleksi glass rüzgarlık bulunmalıdır.

- Cihaz gövde tasarımı çift cidarlı olmalı ve ortam sıcaklığı değişimlerinden minimum derecede etkilenmelidir.

- Cihaz harici kalibrasyonlu olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 1

- Cihaz göstergesi arkadan aydınlatmalı yeşil ışıklı LCD ekran olmalıdır.

- Cihaz g, ct, oz ve lb birimlerinde tartım yapabilmelidir.

- Cihazda parça sayımı yapılabilmelidir.

- Cihazda dahili akü +11V 500mA adaptör bulunmalıdır.

- Cihazın yerleştirildiği yerde dengede olup olmadığını kontrol için su terazisi bulunmalı ve cihazın dengesinin sağlanması için yükseklik ayarlı , denge  ayar ayakları olmalıdır.

- Bu özellikleri sağlayan 20 adet cihazın teslim edilmesi talep edilmektedir.

## SU BANYOSU

- Laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak ve masa üstü dijital ekranlı tip olacaktır.

- Dijital ekrana sahip olmalıdır. Sıcaklık ve zamanlayıcı değerlerini ekranda göstermelidir.

- En az 8 gözü olmalıdır.

- Paslanmaz çelik iç hazne ve iç içe geçmeli PP kapağa sahip olmalıdır.

- Cihazın kapasitesi en az 24 litre olmalıdır.

- Cihaz zamanlayıcılı olmalıdır.

- PID programlı akıllı sıcaklık kontrolüne sahip olmalıdır.

- Otomatik durma özelliğiolmalıdır.

- Sıcaklık ve zamanlayıcı değerlerinin ayarı dokunmatik tuş takımı ile yapılmalıdır.

- Cihazın sıcaklık ayarı ortam sıcaklığı ile 99.9 °C arasında ayarlanabilmeli, dijital ekrandan izlenebilmelidir.

- Sıcaklık devinimi ±0,1°C olmalıdır.

- Ayarlanan sıcaklıkta sabit ve kararlı kalmalı, yüksek hassasiyetli sıcaklık kontrolü sağlamalıdır.

- Cihazın rezistan yanmasına karşı koruması olmalıdır.

- Cihaz 1500 W'lık güç ile çalışmalıdır.

- Cihaz 220 V ve 50 Hz şehir şebekesi ile çalışabilmelidir.

- Cihaz 2 yıl süre ile fabrikasyon hatalarına karşı garantili olmalıdır.

- Teklif veren firma, temsilci firma tarafından verilen satış yetki belgesini ibraz etmelidir.

- Bu özellikleri sağlayan 6adet cihazın teslim edilmesi talep edilmektedir.

ANALİTİK TERAZİ

- Alımın Konusu, Niteliği, Türü ve Miktarı:

ANALİTİK TERAZİ 2 ADET, ORİJİNAL AMBALAJINDA 2 KOLİ

- Teknik Özellikleri:

- Cihazın Maksimum tartım kapasitesi en az 220 g olmalıdır.

- Cihazın hassasiyeti 0,0001 g olmalıdır.

- Cihazın tekrarlanabilirliği   0,0001 g olmalıdır.

- Cihazın doğrusallığı ± 0,0002 g olmalıdır.

- Cihazın hassasiyet kayması 10°C ile 30°C de   ± 2/ C ppm olmalıdır.

- Cihazın çalışma sıcaklığı 5°C ile 40°C arasında olmalıdır.

- Cihazda sıcaklığa bağlı otomatik kalibrasyon özelliği olacaktır.

- Cihazda hem harici kalibrasyon hemde otomatik kalibrasyon yapılabilir olacaktır.

- Cihazın kararlı tartıma ulaşma süresi 3 saniyeden fazla olmamalıdır.

- Cihaz gövdesi uzun süreli ve güvenli kullanım için antimanyetik alaşımdan üretilmiş olmalıdır.

- Cihazın tartım düzeneği güvenilir, kararlı ve hızlı ölçüm amacıyla UniBloc teknolojisi ile üretilmiş olmalıdır.

- Cihaz, tanecik sayım özelliği (pcs ), %, g,  mg, ct, dwt, mome,  gibi 19 farklı  birimde tartım yapabilmelidir.

- Cihazın tartım kefesi çapı 90 mm’den az olmamalı ve korozyona mukavim manyetik olmayan malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

- Cihazda net toplam ve formülasyon özelliği bulunmalıdır.

- Cihazda komparatör fonksiyonu bulunmalıdır.

- Cihazda hırsızlığa ve yetkisiz kişilerin kullanımına karşı şifreli menü kilidi koruması olmalıdır

- Cihazın sağdan, soldan ve üstten olmak üzere 3 yönden açılabilir analitik cam koruma kabini olmalıdır.  Camlar temizlik için kolayca sökülebilir olmalıdır.

- Cihaz, tek bir tuşa basmak sureti ile otomatik dahili kalibrasyon yapabilmelidir.

- Cihazda, bulunduğu ortam koşullarına adapte olabilmesi için 5 kademeli dijital filtre olmalıdır.

- Cihaz göstergesi LCD ( sıvı kristal )olmalıdır.

- Cihaz üzerinde teraziyi açma/kapama tuşu, dara alma tuşu, fonksiyonlar için ayar tuşu, yazıcı ve bilgisayar için veri alışverişi veri tuşu, ağırlık birimlerini ve hassasiyetlerini ayarlamak için bir tuş ile kalibrasyon tuşu olmalıdır.

- Cihazda zaman ayarlı otomatik kapanma fonksiyonu olmalıdır.

- Cihaz GLP printer uyumlu olacaktır.

- Cihaz ile birlikte kalibrasyon sertifikası verilecektir.

- Cihaz Opsiyonel yazıcı ile kullanıldığında her ölçüm yapıldığında sonuçları otomatik olarak yazdırabilmelidir. Ayrıca önceden ayarlı zaman aralıklarında sonuç çıktısı alınabilmelidir.

- Cihaz üzerinde, bulunduğu yerde dengede olup olmadığını kontrol için su terazisi bulunmalı ve cihazın dengesinin sağlanması için yükseklik ayarlı, denge ayar ayakları olmalıdır.

- Cihazda opsiyonel RS-232C ve standart I/O portu bulunmalıdır. Cihaz hiçbir ara yazılıma gerek duymadan tartım sonuçlarını direkt olarak Windows işletim sistemine aktarabilmelidir.

- Cihaz ile birlikte sistem ile aynı marka 1 adet printer ünitesi verilebilecektir.

- Cihaz CE belgesine sahip olmalıdır.

- Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilmelidir.

- Cihazı teklif eden firma üretici firmanın tescillediği ve internet sayfasından yayınladığı Türkiye Tek Yetkili Temsilcisi olmalı veya Temsilcisi tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır ve bu belge teklif ile birlikte sunulmalıdır.

- Teklif veren firmanın ya da Yetkili temsilcisinin Teklif edilen markaya ait TSE Hizmet Yeterlilik Sertifikası olacaktır.

- Katalog firmalarından alınmış yetki belgeleri kabul edilmeyecektir.

- Cihazın teklif eden firmanın “Laboratuvar Cihazları İthalat ve Teknik Servisi Kapsamlı” ISO 9001:2015KYS Belgesi olmalıdır. Bu belgeden daha eski içerikli belgeler kabul edilmeyecektir.

- Cihaz ISO 9001 belgesine sahip olacaktır ve teklif ile birlikte sunulacaktır.

- Cihaz 220 Volt 50 Hz ile çalışacaktır.

- Alımın Teslim Şekli ve Süresi:

Cihaz tek seferde ve 5 gün içinde orijinal ambalajında teslim edilecektir.

- Varsa Garanti Süresi:

Cihaz en az 2 yıl garantili olmalıdır.

- Varsa Demo, Muayene ve Kabul İşlemleri:

Cihaz teklif aşamasında kullanıcıya kendi laboratuvarında ürünün demostrasyon işlemi gerçekleştirilecektir.

Cihaz tam çalışır durumda ve şartnamedeki maddeler hem ürün hem de orijinal katalog üzerinde teyit edilip; 24 saat kesintisiz çalıştırıldıktan sonra onaylanacaktır.

Cihaz laboratuvarda firma yetkilileri tarafından teslim edilecektir. Kargo gönderili teslimatlar kabul edilmeyecektir

- Varsa Montaja İlişkin Hükümler:

Cihazın kullanılacağı yerde gerekli olan elektrik beslemesi ve kurulum için gerekli tüm alt yapı yüklenici firma tarafında sağlanacaktır.

- Varsa Makine, Teçhizat ve Ekipman ve Sayısı ve Niteliği:

Şartname de yer alan her şey 1 setten oluşacaktır.

## ISITICILI MANYETİK KARIŞTIRICI

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak ve masa üstü dijital ekranlı tip olacaktır.

- Isıtma ve karıştırma görevini birlikte aynı anda veya ayrı ayrı yapabilmelidir.

- Isıtma ve karıştırma devir hızı ayarları mikroprosesör kontrollü olmalıdır. İşlemci son çalışılan ayarları hafızasında tutma özelliğine sahip olmalıdır.

- Cihazda iki ekran bulunmalıdır. Sol ekran ile set edilen ya da gerçek anlık sıcaklık değeri, sağ ekran ile karıştırma hızı ya da zamanlayıcı değerleri dijital olarak izlenebilmelidir.

- Cihazın maksimum karıştırma kapasitesi 10 litre (H20) olmalıdır .

- Cihaz zamanlayıcılı olmalı ve zaman aralığı 1 ile 999 dakika arasında 1’er dakikalık adımlarla  ayarlanabildiği gibi süresiz sürekli çalışma modu da olmalıdır.

- Cihazın karıştırma hızı aralığı 200 ile 2200 rpm arasında  ayarlanabilmeli, dijital ekrandan izlenebilmelidir. Ayar hassasiyeti 10 rpm, doğruluğu +/-100 rpm olmalıdır.

- Sıcaklık, karıştırma hızı ve zamanlayıcı değerlerinin ayarı kademeli döndürmeli bir düğme ile değil, hassas ayar sağlayan dokunmatik tuş takımı ile kademesiz olarak yapılmalıdır.

- Cihazın sıcaklık ayarı ortam sıcaklığı ile 320 °C arasında  ayarlanabilmeli, dijital ekrandan izlenebilmelidir. Ayar hassasiyeti  1°C, tabla için doğruluğu +/‐ 1°C olmalıdır.

- Cihaz °F biriminde de çalışabilmeli ve tek tuşla birimler değiştirilebilmelidir.

- Cihaza istenirse numune sıcaklığı kontrolü sağlayan PT1000 probu takılabilmelidir.

- Cihaz numune sıcaklığını doğru bir şekilde ölçmek için bir adet PT-1000 probu ve standı ile birlikte teslim edilmelidir.

- Kontrol paneli üzerindeki ‘Probe’ ledi ışığının yandığında sıvı içerisindeki probun sıcaklığı ekranda görüntülenebilmeli ve sıvının sıcaklığına göre sıcaklık ayarı yapılabilmelidir.

- Cihazın sıcaklık probu algılama özelliği olmalıdır. PT-1000 prob takıldığında ‘Probe’ işığı yanmalı, prob çözelti içinde olmadığında cihaz ekranda uyarı mesajı verebilmelidir.

- PT1000 sensörü ile numunenin sıcaklığına göre sıcaklık ayarı ve kontrolü, tabladaki sensörlerle tablanın sıcaklığını göre sıcaklık ayarı ve kontrolü yapılabilmelidir.

- PT-1000 sıcaklık probunun sapma değerleri en fazla (+/‐)0.35 <100°C ve (+/‐)0.85 >100°C olmalıdır.

- Cihaz 610 W'lık güç ile çalışmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 2,2 kg olmalıdır.

- Cihazın ölçüleri 156 x 248 x 104 mm olmalıdır.

- Cihaz yüzeyi 50°C veya üzerinde olduğunda ‘HOT’ ikaz lambası yanarak kullanıcıyı uyarmalıdır.

- Cihazın tabla çapı en az 140 mm olmalıdır.

- Tablası kimyasallara dirençli ve  ısı iletimi yüksek seramik kaplı paslanmaz çelik olmalıdır.

- Cihazın motor tipi BLDC  olmalıdır.

- Cihazın koruma sınıfı IP21 olmalıdır. Sıvı dökülmelerine karşı emniyetli tasarıma sahip olmalıdır.

- Cihaz 5°C ile 40°C ortam sıcaklıklarında ve %80’e kadar bağıl nemli ortamda çalışabilir olmalıdır.

- Cihazla birlikte Türkçe ve İngilizce kullanma kitapçığı verilmelidir.

- Cihaz 220 V ve 50 Hz şehir şebekesi ile çalışabilmelidir.

- Cihaz 2 yıl süre ile fabrikasyon hatalarına karşı garantili olmalıdır.

- Teklif veren firma, temsilci firma tarafından verilen satış yetki belgesini ibraz etmelidir.

- Bu özellikleri sağlayan 13 adet cihazın teslim edilmesi talep edilmektedir.